Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technické podmínky pro část A) veřejné zakázky – zkušební a měřící zařízení

- Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho kusu zkušebního a měřícího zařízení (dále jen „zařízení“), které umožňuje provádět kompletní i dílčí statické a dynamické zkoušky ochranných prostředků.

Zařízení je určeno pro zkoušení:

- obličejových masek s náhlavním křížem nebo s adaptéry,

- autonomních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „izolačních dýchacích přístrojů vzduchových“ = „IDP“),

- protichemických ochranných oděvů typu 1 dle ČSN EN 943-1 (dále jen „POO“).

- Právní a technické předpisy (v platném znění)

  - Technické požadavky na zařízení jsou stanoveny těmito technickými předpisy v posledním platném znění:

- ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení a značení, Dodatek č. 2 (832210)

- ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje 
s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení 
a značení,

- ČSN EN 943-1+A1 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných),

- ČSN EN 464 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem).

- Požadavky na provedení zařízení

  - Měření a zkoušky vzduchových IDP i jejich dílčích částí, ochranných masek a POO.

  - Zařízení provádí automatické kompletní měření IDP, včetně automatického měření spínání akustického signálu varovné píšťaly, funkčnosti vysokotlakých částí a za použití dostupného příslušenství umožnuje automatické srovnávání tlaku digitálních manometrů.

  - Samostatné zkoušky a měření vysokotlakých, středotlakých i nízkotlakých částí IDP, včetně měření průtoků plicních automatik.

  - Napájení zařízení tlakovým vzduchem je možné tlakovou láhví 300/200 bar nebo připojením na tlakový rozvod 300/200 bar.

  - Stolice musí být vybavena:

- integrovanou otočnou zkušební gelovou hlavou nebo hlavou s gelovým obličejem s měřícími místy a to např. „v ústech“ a „v oku“ pro zkoušky masek, včetně odnímatelného integrálního prvku pro zkoušení masek s rychloupínacím systémem,

- zkušební hlava musí být při měření pevně fixována na zařízení a konstrukční řešení připojení musí umožňovat snadné odpojení zkušební hlavy pro snadný a bezpečný transport,

- „umělými plícemi“, které díky své konstrukci umožňují dokonalou simulaci fyziologického dýchání s volitelnou frekvencí a objemem,

- možností umístění držáku manometru na čelním panelu zkušebního zařízení.

  - Stolice musí být mobilní a robustní, s možností fixace na pracovní ploše pomocí rychloupínacího adaptéru.

  - Možnost integrovaného držáku pro zavěšení zkoušeného dýchacího přístroje.

  - Maximální rozměry stolice nesmí přesáhnout: šířka 600 mm x délka 550 mm x výška 700 mm včetně zkušební hlavy.

  - Váha zkušební stolice včetně zkušební hlavy nesmí přesáhnout 25 kg.

  - Zahájení a ukončení zkoušky přetlakového dýchacího přístroje musí být plně automatické – s automatickým zavzdušněním a odvzdušněním zkušební stolice – bez zásahu obsluhy.

- Požadavky na hardware (HW) a software (SW)

- připojení zařízení k PC je řešeno pomocí datového kabelu USB,

- ovládací SW zařízení musí být v českém jazyce, kompatibilní s OS MS Windows 11

- ovládací SW musí být zcela intuitivní. Uživatele musí průběhem celé zkoušky provést snadno a přehledně, přičemž výsledky měření nelze v jeho průběhu ovlivnit ani měnit,

- umožňovat plné oddělení práce běžného uživatele a správce systému, obě úrovně musí mít zabezpečení pro práci se softwarem pomocí hesla, administrátor má právo spravovat účty uživatelů (vytváření, mazání, reset hesla),

- mít databází IDP, masek a POO – sledování intervalů kontrol u jednotlivých přístrojů,

- být otevřený pro zadání hodnot pro zkoušení jakéhokoliv IDP, masek a POO,

- obsahovat přednastavené šablony zkoušky IDP, masek a POO používaných jednotkami HZS a SDH operujícími na území města Brna a v rámci Jihomoravského kraje,

- umožnovat grafickou podporu průběhu zkoušky, veškeré texty (obsluha, včetně nápovědy) v českém jazyce,

- mít grafické zobrazení výsledku zkoušky (dechová křivka), zobrazení zkušební tolerance spolu s výsledkem zkoušky,

- umožňovat opakování kteréhokoliv kroku měření,

- umožňovat tvorbu protokolu o zkoušce, včetně grafických křivek z dynamických zkoušek s vyznačením naměřených hodnot vůči limitním hodnotám (uložení do paměti PC nebo tisk).

  - Technické požadavky na zařízení

- Zařízení musí pro kontrolu obličejové masky umožňovat zkoušku:

- těsnosti při podtlaku,

- těsnosti při přetlaku,

- otevíracího tlaku výdechového ventilu.

- Zařízení musí pro kontrolu IDP umožňovat zkoušku:

- těsnosti nízkotlaké části rovnotlakých IDP,

- těsnosti středotlaké a vysokotlaké části přetlakových IDP,

- statického středotlaku,

- nárůstu středotlaku,

- porovnání manometru IDP,

- dynamického nádechového odporu IDP (test dýchání),

- spínacího tlaku akustického varovného signálu IDP,

- těsnosti plicní automatiky v přetlaku,

- těsnosti plicní automatiky v podtlaku,

- otevíracího tlaku plicní automatiky,

- spínacího tlaku plicní automatiky,

- statického přetlaku plicní automatiky,

- dávkovacího ventilu plicní automatiky,

- dynamického nádechového odporu plicní automatiky.

- Zařízení musí pro kontrolu POO podle ČSN EN 464 umožňovat:

- zkoušku těsnosti POO,

- zkoušku těsnosti ventilů POO.

- Umělé plíce simulující opakované dýchání s přibližně sinusoidním průběhem.

- Frekvence dýchání: 5–40 nádechů/min.

- Dechový objem: max.3,4 L.

- Max. minutový dechový objem:	136L/min.

- Přesnost tlakových senzorů: třída <1.0 dle ČSN EN 837

- Připojení dýchacího přístroje na zařízení je 300 bar, DIN G5/8“, dále umožňuje připojení dýchacího přístroje 200 bar, DIN G5/8“

- Středotlaká přípojka: standard CEJ

- Vysokotlaký rozsah: 0 až 350bar

- Středotlaký rozsah: 0 až 25 bar

  - Součástí dodávky bude minimálně

Přechody a propojovací prvky pro připojení a měření IDP – masek a POO – přetlakových IDP Dräger (jsou již ve výbavě HZS ČR) uvedené viz níže, včetně možnosti rozšíření o další příslušenství.

- těsnící ucpávka (P/PE) pro masky FPS,

- adaptér pro připojení plicní automatiky PSS-P (k AG02535),

- dechový adaptér pro zkoušky těsnosti,

- adaptér pro masky s kandahárem,

- vysokotlaká hadice,

- adapter G5/8,

- připojení pro 200 bar, včetně pojišťovacího ventilu

  - Další požadavky

a) požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců,

b) součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě,

c) součástí podané nabídky bude:

- čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 14 pracovních dní od nahlášení závady,

- rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let,

d) dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (Hasičská stanice Líšeň, Zaoralova 1796/3, 
628 00 Brno-Líšeň), kompletní instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky,

e) zařízení musí být při předání plně funkční.