Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Technická specifikace části B) veřejné zakázky – zkušební a měřicí zařízení

- Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho kusu zkušebního a měřícího zařízení (statická zkušební a měřicí stolice) s příslušenstvím, které musí umožňovat kompletní i dílčí zkoušky následujících prostředků:

- obličejových masek s náhlavním křížem nebo s adaptéry,

- autonomních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „izolačních dýchacích přístrojů vzduchových“ = „IDP“),

- protichemických ochranných oděvů typu 1 dle ČSN EN 943-1 (dále jen „POO“).

- Právní a technické předpisy (v platném znění)

- ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení a značení, Dodatek č. 2 (832210)

- ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení,

- ČSN EN 943-1+A1 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných),

- ČSN EN 464 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem).

- Měřicí stolice musí být schopna vyhodnocovat minimálně tyto statické parametry IDP

- těsnost nízkotlaké části rovnotlakých IDP,

- těsnost středotlaké a vysokotlaké části přetlakových IDP,

- těsnost plicní automatiky – zkouška těsnosti podtlakem a přetlakem,

- otevírací podtlak plicní automatiky rovnotlakých IDP,

- spínací podtlak plicní automatiky přetlakových IDP,

- statický přetlak přetlakové plicní automatiky IDP,

- statický redukovaný tlak

- hodnotu středotlaku,

- přesnost manometru IDP

- aktivace varovného signálu (zvukovou signalizaci).

- Měřící stolice musí být schopna vyhodnocovat následující parametry celoobličejových masek:

- těsnost podtlakem a přetlakem,

- těsnost výdechových ventilů.

- Měřící stolice musí být schopna měřit těsnost protichemických ochranných oděvů (dále jen „POO“) typu 1 (ČSN EN 943-1,2) podle ČSN EN 464:

- těsnost oděvu,

- těsnosti ventilů.

- Měřící stolice musí dále splňovat následující technické parametry:

- analogové i elektronické měření se zpracováním dat na PC,

- připojení k PC musí být řešeno pomocí kabelu USB, součástí dodávky není PC,

- ovládací software po instalaci na počítači zadavatele (operační systém windows 11 PRO) musí:

  - vést uživatele snadno a přehledně průběhem celého testu v českém jazyce, přičemž výsledky měření nelze v jeho průběhu ovlivnit ani měnit,

  - umožňovat evidenci prostředků, automatické ukládání výsledků provedených zkoušek, tisk výsledků měření, a to vše kompletně v českém jazyce a bez možnosti provádění dodatečných změn,

  - mít databázi prostředků, zkušebních parametrů a sestav testů měřených prostředků kompatibilní s databází a softwarem užívaným u HZS JHM (Software Dräger Protector verze 7.2.0 a vyšší). Uživateli vytvořené zkušební postupy a testy a stejně tak i zadané měřené prostředky musí být možno exportovat do software dalších měřicích zařízení, používaných techniky k údržbě materiálu u HZS Jmk. Databáze měřených prostředků a nastavení zkoušek měřicích skříněk musí být možno slučovat nebo převádět mezi měřicími stolicemi bez použití řešení třetích stran,

  - umožňovat předvolení software pro provedení zkoušky výše různých typů DP a PPO s povolením provozovateli vlastní rozšíření provádění zkoušek i jiných typů DP a PPO prostým zadáním zkušebních parametrů, nebo bezplatného upgradu na vyžádání,

  - obsahovat přednastavené šablony zkoušky dýchacích přístrojů Drager - PSS 90, PSS 3000, PSS 5000, PSS 7000, PSS AirBoss; Auer - AirMaXX, AirGo, BD 96; MEVA - SATURN SS/7, Pluto 300 FIRE/COMFORT, SCOTT PROPAK, Sigma 2 Typ 2, ACS, SABRE CONTOUR, ProPak F & Fx,

  - obsahovat přednastavené šablony zkoušky masek Drager FPS 7000. PANORAMA NOVA: Saturn - CMS. CM6. SAR1: Auer - 3S. Ultra Elite: MEVA - SPIROMATIC a SPIROMATIC (S), SCOTT VISION 3, Promask PP či PANASEAL,

  - obsahovat přednastavené šablony zkoušky ochranných oděvů CPS 6900, 7900, OPCH90, Trellchem dle ČSN EN 464.

- dodaný software na paměťovém médiu pro každou měřicí stolici je s právem opakované instalace v případně poruchy počítače zadavatele,

- dodání přechodů a propojovacích prvků pro připojení dýchacích přístrojů Dräger s možností rozšíření o další příslušenství pro měření i jiných dýchacích prostředků či protichemických oděvů,

- Zadavatel požaduje v ceně dodat minimálně tyto přechody a adaptéry k dodávce každé měřicí stolice:

- Adaptér pro masky s kandahárem,

- Vysokotlaký senzor,

- Připojovací šroubení pro 300bar G5/8",

- Středotlaký odlehčovací ventil,

- Lahvová “T” spojka (kompozit 2x 6.8L/300bar),

- Zkušební ucpávka pro masku RA (přetlak/podtlak),

- Těsnící ucpávka (P/PE/RP),

- Adapter ESA,

- Ucpávka středotlakého konektoru 9/20 DIN12871,

- sada pro měření oděvů CPS se dvěma ventily (CPS set for suits with two valves),

- Adapter P,

- Adapter RD,

- Sada pro zkoušky Saturn / přetlak. Obleky,

- Kotevní držák k pracovnímu stolu.

- měřicí hlava musí být při měření pevně fixována na měřící skříňku, přičemž konstrukční řešení hlavy je gelová náplň,

- zařízení musí souběžně s elektronickým zkušebním procesem umožňovat i duální kontrolu měřených hodnot prostřednictvím analogových tlakoměrů v třídě přesnosti maximálně 1,6%,

- zařízení musí být kompaktní, dostatečně robustní a uživatelsky snadno ovladatelné.

- Další požadavky:

- požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců,

- součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě,

- součástí podané nabídky bude:

  - čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 14 pracovních dní od nahlášení závady,

  - rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let,

- dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (CHS Lidická, Lidická 61, 602 00 Brno) a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky,

- zařízení musí být při předání plně funkční