Příloha č. 11. zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY PRO ČÁST B) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – STATICKÉ ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho kusu zkušebního a měřícího zařízení (statická zkušební a měřicí stolice) s příslušenstvím, které musí umožňovat kompletní i dílčí zkoušky následujících prostředků: - obličejových masek s náhlavním křížem nebo s adaptéry, - autonomních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „izolačních dýchacích přístrojů vzduchových“ = „IDP“), - protichemických ochranných oděvů typu 1 dle ČSN EN 943-1 (dále jen „POO“). |  |  |

| 2. Právní a technické předpisy (v platném znění) | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Technické požadavky na zařízení jsou stanoveny těmito technickými předpisy v posledním platném znění: - ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení a značení, Dodatek č. 2 (832210) - ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení, - ČSN EN 943-1+A1 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných), - ČSN EN 464 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem). |  |  |
| 3. Měřicí stolice musí být schopna vyhodnocovat minimálně tyto statické parametry IDP | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - těsnost nízkotlaké části rovnotlakých IDP, - těsnost středotlaké a vysokotlaké části přetlakových IDP, - těsnost plicní automatiky – zkouška těsnosti podtlakem a přetlakem, - otevírací podtlak plicní automatiky rovnotlakých IDP, - spínací podtlak plicní automatiky přetlakových IDP, - statický přetlak přetlakové plicní automatiky IDP, - statický redukovaný tlak - hodnotu středotlaku, - přesnost manometru IDP - aktivace varovného signálu (zvukovou signalizaci). |  |  |
| 4. Měřící stolice musí být schopna vyhodnocovat následující parametry celoobličejových masek | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - těsnost podtlakem a přetlakem, - těsnost výdechových ventilů. |  |  |
| 5. Měřící stolice musí být schopna měřit těsnost protichemických ochranných oděvů (dále jen „POO“) typu 1 (ČSN EN 943-1,2) podle ČSN EN 464 | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - těsnost oděvu, - těsnosti ventilů. |  |  |
| 6. Měřící stolice musí dále splňovat následující technické parametry | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - analogové i elektronické měření se zpracováním dat na PC, - připojení k PC musí být řešeno pomocí kabelu USB, součástí dodávky není PC, - ovládací software po instalaci na počítači zadavatele (operační systém windows 11 PRO) musí: - vést uživatele snadno a přehledně průběhem celého testu v českém jazyce, přičemž výsledky měření nelze v jeho průběhu ovlivnit ani měnit, - umožňovat evidenci prostředků, automatické ukládání výsledků provedených zkoušek, tisk výsledků měření, a to vše kompletně v českém jazyce a bez možnosti provádění dodatečných změn, - mít databázi prostředků, zkušebních parametrů a sestav testů měřených prostředků kompatibilní s databází a softwarem užívaným u HZS JHM (Software Dräger Protector verze 7.2.0 a vyšší). Uživateli vytvořené zkušební postupy a testy a stejně tak i zadané měřené prostředky musí být možno exportovat do software dalších měřicích zařízení, používaných techniky k údržbě materiálu u HZS Jmk. Databáze měřených prostředků a nastavení zkoušek měřicích skříněk musí být možno slučovat nebo převádět mezi měřicími stolicemi bez použití řešení třetích stran, - umožňovat předvolení software pro provedení zkoušky výše různých typů DP a PPO s povolením provozovateli vlastní rozšíření provádění zkoušek i jiných typů DP a PPO prostým zadáním zkušebních parametrů, nebo bezplatného upgradu na vyžádání, - obsahovat přednastavené šablony zkoušky dýchacích přístrojů Drager - PSS 90, PSS 3000, PSS 5000, PSS 7000, PSS AirBoss; Auer - AirMaXX, AirGo, BD 96; MEVA - SATURN SS/7, Pluto 300 FIRE/COMFORT, SCOTT PROPAK, Sigma 2 Typ 2, ACS, SABRE CONTOUR, ProPak F & Fx, - obsahovat přednastavené šablony zkoušky masek Drager FPS 7000. PANORAMA NOVA: Saturn - CMS. CM6. SAR1: Auer - 3S. Ultra Elite: MEVA - SPIROMATIC a SPIROMATIC (S), SCOTT VISION 3, Promask PP či PANASEAL, - obsahovat přednastavené šablony zkoušky ochranných oděvů CPS 6900, 7900, OPCH90, Trellchem dle ČSN EN 464. - dodaný software na paměťovém médiu pro každou měřicí stolici je s právem opakované instalace v případně poruchy počítače zadavatele, - dodání přechodů a propojovacích prvků pro připojení dýchacích přístrojů Dräger s možností rozšíření o další příslušenství pro měření i jiných dýchacích prostředků či protichemických oděvů, - Zadavatel požaduje v ceně dodat minimálně tyto přechody a adaptéry k dodávce každé měřicí stolice: - Adaptér pro masky s kandahárem, - Vysokotlaký senzor, - Připojovací šroubení pro 300bar G5/8", - Středotlaký odlehčovací ventil, - Lahvová “T” spojka (kompozit 2x 6.8L/300bar), - Zkušební ucpávka pro masku RA (přetlak/podtlak), - Těsnící ucpávka (P/PE/RP), - Adapter ESA, - Ucpávka středotlakého konektoru 9/20 DIN12871, - sada pro měření oděvů CPS se dvěma ventily (CPS set for suits with two valves), - Adapter P, - Adapter RD, - Sada pro zkoušky Saturn / přetlak. Obleky, - Kotevní držák k pracovnímu stolu. - měřicí hlava musí být při měření pevně fixována na měřící skříňku, přičemž konstrukční řešení hlavy je gelová náplň, - zařízení musí souběžně s elektronickým zkušebním procesem umožňovat i duální kontrolu měřených hodnot prostřednictvím analogových tlakoměrů v třídě přesnosti maximálně 1,6%, - zařízení musí být kompaktní, dostatečně robustní a uživatelsky snadno ovladatelné. |  |  |

| 7. Další požadavky | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců, |  |  |
| - součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě, |  |  |
| - součástí podané nabídky bude: - čestné prohlášení o zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 14 pracovních dní od nahlášení závady, - rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu pěti let, |  |  |
| - dodavatel započítá do nabídkové ceny dopravu (CHS Lidická, Lidická 61, 602 00 Brno) a zaškolení obsluhy na místě plnění zakázky, |  |  |
| - zařízení musí být při předání plně funkční. |  |  |

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!